## Sheet1
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 品牌要求 | 技术参数 | 单位 | 预估数量 | 含税控制单价（元） | 线别 | 备注
1 | 110180010228 | 多功能电能表现场校验仪 | 国电华美 | ①电压：±0.05%（±0.1%）； ②电流：±0.05%（±0.1%）； ③有功功率：±0.05%（±0.1%）； ④无功功率：±0.3%（±0.3%）； ⑤有功电能：±0.05%（±0.1%）； ⑥无功电能：±0.3%（±0.3%）； ⑦频率：±0.05%（±0.1%）； ⑧相位：±0.1°； ⑨基波电压和电流幅值：基波电压允许误差≤0.5％F.S.；基波电流允许误差≤1％F.S.； ⑩基波电压和电流之间相位差； ⑪检测要求：单件检测，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具检定合格证书或符合性评定结果的校准证书 | 个 | 1 | 27500 | 2号线 | 1、供货商为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明；2、单件检测，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具检定合格证书或符合性评定结果的校准证书
2 | 110180010228 | 多功能电能表现场校验仪 | 国电华美 | ①电压：±0.05%（±0.1%）； ②电流：±0.05%（±0.1%）； ③有功功率：±0.05%（±0.1%）； ④无功功率：±0.3%（±0.3%）； ⑤有功电能：±0.05%（±0.1%）； ⑥无功电能：±0.3%（±0.3%）； ⑦频率：±0.05%（±0.1%）； ⑧相位：±0.1°； ⑨基波电压和电流幅值：基波电压允许误差≤0.5％F.S.；基波电流允许误差≤1％F.S.； ⑩基波电压和电流之间相位差； ⑪检测要求：单件检测，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具检定合格证书或符合性评定结果的校准证书 | 个 | 1 | 27500 | 11号线 | 1、供货商为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明；2、单件检测，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具检定合格证书或符合性评定结果的校准证书
3 | 120060060011 | 蓄电池内阻测试仪 | Fluke | ①电池内阻测量功能：量程3mΩ分辨率0.001mΩ精度1%+8；量程30mΩ分辨率0.01mΩ精度0.8%+6；量程300mΩ分辨率0.1mΩ精度0.8%+6；量程3000mΩ分辨率1mΩ精度0.8%+6； ②电压测量功能：量程6V分辨率0.001V精度0.09%+5；量程60V分辨率0.01V精度0.09%+5；量程600V分辨率0.1V精度0.09%+5； ③测量模式：可测量电阻（mΩ）、电池电压、直流电压、直流电压和频率、纹波电压；模式：数字万用表模式、序列测量模式、放电电压管理、自动测量保存、内存查看； ④屏幕尺寸：7.7cm*5.6cm；接口USB； ⑤尺寸：22cm*10.3cm*5.8cm；重量850g； ⑥工作温度：0℃—40℃；存放温度-20℃—50℃；锂离子电池充电温度0℃—40℃；工作湿度相对湿度<=80%(10℃至30℃)； ⑦IP等级：IP40； ⑧其他要求：无线射频FCC A级；振动MIL-PRF-28800F 2级；冲击1米； ⑨安全标准：600V CAT III;EMC IEC61326；ROHS中国欧洲；电池标准UN38.3,UL2054,IEC62133； ⑩标准配件：测试探针（组）；BTL10基本测试表笔（组）；带适配器的TL175TwistGuard测试导线；BP500锂离子电池；BC500交流充电器；Mini-USB电缆；肩带；腰带；磁性挂带；电池管理软件；软便携包；备用保险丝（2）； ⑪检测要求：单件检测，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具检定合格证书或符合性评定结果的校准证书 | 台 | 1 | 26284 | 11号线 | 1、供货商为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明；2、单件检测，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具检定合格证书或符合性评定结果的校准证书
4 | 110180010021 | 钳型接地电阻测试仪 | / | ①电阻： （1）范围：0.010-0.099Ω，分辨力：0.001Ω，准确度：±(1%+0.01Ω)； （2）范围：0.1-0.99Ω，分辨力：0.01Ω，准确度：±(1%+0.01Ω)； （3）范围：1.0-49.9Ω，分辨力：0.1Ω，准确度：±(1.5%+0.1Ω)； （4）范围：50.0-99.5Ω，分辨力：0.5Ω，准确度：±(2%+0.5Ω)； （5）范围：100-199Ω，分辨力：1Ω，准确度：±(3%+1Ω)； （6）范围：200-395Ω，分辨力：5Ω，准确度：±(6%+5Ω)； （7）范围：400-590Ω，分辨力：10Ω，准确度：±(10%+10Ω)； （8）范围：600-1000Ω，分辨力：20Ω，准确度：±(20%+20Ω)； ②相对湿度：10%-90%； ③工作温度：-10℃-55℃； ④外部磁场：＜40A/m； ⑤外部电场：＜1V/m； ⑥单次测量时间：1秒； ⑦电阻测量频率：＞1kHz； ⑧电阻测量最高分辨率：0.001Ω； ⑨可存储测量数据：≥30组； ⑩电阻报警临界值设定范围：1-199Ω； ⑪电流报警临界值设定范围：1-499mA； ⑫保护等级：双重绝缘； ⑬操作方式：自动量程； ⑭其他要求：钳口张开：32mm；电源：6VDC（4节5号碱性干电池）； ⑮检测要求：单件检测，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具检定合格证书或符合性评定结果的校准证书 | 台 | 1 | 3814 | 8号线 | 1、供货商为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明；2、单件检测，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具检定合格证书或符合性评定结果的校准证书