## Sheet1
序号 | 物资名称 | 品牌要求 | 技术参数 | 单位 | 含税控制单价（元） | 预估数量 | 线别 | 备注
1 | 多参数水质测定仪（带消解仪） | 上海佑科、上海雷磁、美国哈希 | ①检测项目：氯化物/水中硬度/碱度/总磷/铁/铜/浊度 ②波长精度：0.5nm ③杂散光：0.05%T ④示值误差：≤8% ⑤重复性：≤±5% ⑥光学稳定性：≤0.001A/10min ⑦光源寿命：10万小时 ⑧测量时间：15-20分钟 ⑨曲线数量：可设置200条 ⑩数据存储：可存储5000条以上 ⑪比色方式：比色皿/比色管 ⑫显示屏：7寸彩色触摸屏 ⑬打印机：内置热敏打印机 ⑭数据通信：USB接口、RS-232串口 ⑮环境温度：5~40℃ ⑯环境湿度：相对湿度≤85（无冷凝） ⑰额定电压：AC220V±10%/50Hz ⑱额定功率：70W ⑲试剂包测定项目 测量范围 测定方法 氯化物 0.01-5mg/L 银盐光度法 带标液一瓶（25ml)试剂包/50次 水中硬度 0.05-50mg/L（分段） 酸性铬镧K分光光度法 带标液一瓶(25ml) 试剂包50次 碱度 0-400mg/L（分段） 间硝基苯酚光度法 带标液一瓶(25ml)试剂包/50次 总磷 0.01-15mg/L（分段） 钼酸盐分光光度法 带标液一瓶（25ml）试剂包/50次 铁离子 0.05-3.00mg/L邻菲罗啉分光光度法 带标液一瓶（25ml）试剂包/50次 铜离子 0.05-3.00mg/L 二已基二硫代氨甲基酸钠分光光度法 带标液一瓶（25ml）试剂包/50次 浊度 10-1000NTU 分光光度法 ⑳配置清单：仪器主机一台、合格证一份、保修卡一份、说明书一份、电源线一根、石英比色皿一盒、玻璃比色皿一盒、比色管一盒 ㉑检测要求：单件检测，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具检定合格证书或符合性评定结果的校准证书 | 台 | 47000 | 1 | 全线
2 | 离子色谱仪 | 上海佑科、上海雷磁、美国哈希 | 一、色谱泵： ①全PEEK泵头压力范围：0-35MPa ②流量设定范围;0.001-10.000ml/min ③流量设定误差：≤0.1% （淋洗液为水，流量1ml/min、载压6MPa） ④流量稳定性误差：≤0.1% （淋洗液为水，流量1ml/min、载压6MPa） 二、抑制器恒流源 ⑤电流范围：0-300mA ⑥电流设定增加：0.1Ma 三、色谱柱温箱： ⑦温度设定值误差：≤ 0.1℃ ⑧控温稳定性误差：≤ 0.1℃ ⑨温度显示精度：0.01℃ 四、电导检测器： ⑩数字式电导检测器 ⑪基线噪音：≤0.5%FS ⑫基线漂移：≤±1.0%FS ⑬最低检出浓度（μg/g） ：Cl≤0.00008；NO3 - ≤0.005；Na+ ≤0.0005； Ca2+ ≤0.010 ⑭线性范围：≧102 ⑮线性相关系数： ≧0.999 ⑯保留时间重复性误差：NO3- 、SO42- 、Na+ 和Ca2+ ≤1.0% ⑰温度设定值误差：≤0.01℃ ⑱控温稳定性误差：≤0.01℃ ⑲温度精度：0.001℃ ⑳配套：电脑一台，I5,8G,22英寸，超声波清洗机一台，容量20L 标准试剂一套 仪器配置清单：主机一台、抑制器一个、色谱柱一个、软件光盘一套、六角扳手一个、十字螺丝刀一个、活动扳手一个、10ml针管一个、1ml针管2个、排液针头一个、peek管一套、泵滤头一个、样品滤头10只、淋洗液瓶一个、纯水瓶一个、抑制器废液管一根、电源线一根、说明书一份、保修卡一份 ㉑检测要求：单件检测，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具检定合格证书或符合性评定结果的校准证书 | 台 | 114000 | 1 | 全线
3 | 紫外分光光度计 | 上海佑科、上海雷磁、美国哈希 | ①波长范围：190-1100nm ②波长准确度：±0.5nm ③波长重复性：0.2nm ④光谱带宽：2nm ⑤透射比准确率：±0.5%T ⑥透射比重复性：0.2%T ⑦基线平直度：0.001A/h ⑧光度范围：-3-3A，0-200%T，0-9999C ⑨杂散光：0.05%T@220nm/360nm ⑩稳定性：±0.001A/h@500nm ⑪显示方式：128×64位点阵液晶显示 ⑫RS232通讯：USB接口 ⑬分析软件：支持 ⑭光学系统：双光束比例检测 ⑮噪声水平±0.001A/2min@500nm ⑯带阴离子洗涤剂试剂包/50次 ⑰配置清单：主机1台、石英比色皿1盒、玻璃比色皿一盒、电源线1根、说明书一份、保修卡一份、合格证一份 ⑱检测要求：单件检测，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具检定合格证书或符合性评定结果的校准证书 | 台 | 10500 | 1 | 全线
4 | 分析天平 | 上海佑科、上海雷磁、美国哈希 | ①称量范围(g)：0-200 ②可读性（mg）：0.1 ③稳定时间：≤4S ④秤盘尺寸（mm）：80 ⑤净重：7.5kg ⑥外形尺寸（mm）：355×220×325 ⑦工作空间高度：220mm ⑧校准方式：内部校准 ⑨电源：220V/50Hz ⑩配置清单：天平主机一台、秤盘一个、砝码一个、手套一副、合格证保修卡一份、说明书一份 ⑪检测要求：单件检测，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具检定合格证书或符合性评定结果的校准证书 | 台 | 10500 | 1 | 全线
5 | 大气采样仪 | 北劳、陆扬、德耳斯 | ①流量范围：0.1～1.2L/min ②流量误差：±5% ③定时范围：1～99min ④定时误差：±0.1% ⑤持续工作时间：≥6hr ⑥电源：7.2V/2.5Ah镍氢电池组 ⑦工作温度：0～40 ℃ ⑧检测要求：单件检测，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具检定合格证书或符合性评定结果的校准证书 | 台 | 4500 | 1 | 全线
6 | 电子显微镜 | 上海佑科、上海雷磁、美国哈希 | ①消色差物镜： 4X、10X、40X ( spring )（选配） 10X、40X ( spring )、100X( spring,oil )（选配） 4X、10X、40X ( spring )、100X( spring,oil )（标配） ②选装平场物镜或无穷远物镜系统，平场物镜4X,10X,40X,100X或者无限远物镜4X,10X,40X,100X ③目镜，大视场目镜WF10X、WF16X 各两个 ④观察头，平移式双目头，45°倾斜，铰链式三目头 ⑤转换器，四孔转换器 ⑥载物台，双层机械移动平台：135x140mm ⑦调焦，同轴粗微调焦系统，微调精度0.002mm，带任意位置限位，手轮松紧可调 聚光镜 ⑧聚光镜NA=1.25 带可变光栏 ⑨照明，超高亮度可调LED灯（可选装卤素灯) ⑩电源100-230V宽电压输入，12V稳压使用（选配卤素灯光源只能选择固定电压） ⑪高清成像系统，连电脑摄像头800万像素 配置清单：主机一台、10x目镜二个、16X目镜二个、800万摄像头一个、软件光盘一个、连接线一根、电源线一根、松柏油一瓶、说明书一份、保修卡一份、合格证一份 ⑫检测要求：单件检测，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具检定合格证书或符合性评定结果的校准证书 | 台 | 8500 | 1 | 全线
7 | 溶解氧测定仪 | 上海佑科、上海雷磁、美国哈希 | ①显示屏：6.5寸LED屏 ②显示参数：浓度、饱和度、温度 ③溶解氧范围：（0~20,00）mg/L（ppm） （0~200.0）% ④溶解氧分辨率：0.1/0.01 mg/L（ppm） 1/0.1% ⑤溶解氧准确度：电计：±0.10 mg/L 配套：±0.40mg/L ⑥响应时间:30s≤(25℃,90%响应) ⑦残余电流: ≤0.1 mg/L ⑧温度测量范围：（0～100）℃ ⑨温度分辨率：0.1℃ ⑩温度相对精度:±0.1℃ ⑪温度补偿:（0 ~ 100）℃（手动/自动） ⑫盐度补偿：（0～45）ppt（手动） ⑬气压补偿范围：（0～200）kPa（手动） ⑭气压分辨率：0.1 ⑮气压精度：± 2% ⑯稳定性：（±0.07mg/L)/1h ⑰数据存储：2000组，外接USB可海量存储 ⑱通讯接口：USB ,USB微型接口，无线蓝牙（选配） ⑲工作条件：5-40度 湿度：5-85% ⑳电源：12V1A（110-220,50Hz-60Hz适配器） ㉑产品尺寸和重量：（240×170×80）mm 550g ㉒另外配置9898（DO-898) 极谱覆膜溶解氧电极 1根 电极保养液 10瓶 ㉓配置清单：P903型溶解氧测量仪1台、溶解氧电极1支、DO898隔膜帽2个、溶解氧填充液1瓶、适配器1个、使用说明书1份、合格证1份、保修卡1份、电极支架（含底座）一套 ㉔检测要求：单件检测，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具检定合格证书或符合性评定结果的校准证书 | 台 | 7500 | 1 | 全线
8 | BOD测定仪 | 上海佑科、上海雷磁、美国哈希 | ①测定范围：0-2000mg/L ②测量误差：符合水质五日生化需氧量HJ505-2009 精度测试标准(葡萄糖— 谷氨酸标准液 BOD 5 =180-230mg/L) ③测量天数：1----30 天 ④测量数量：≤6个 ⑤记录间隔：24分钟--- 12 小时/次 ⑥明细数据：可保存最近一组分析样品的BOD值及生化反应曲线 ⑦历史数据：可保存20组测试终端数据 ⑧培养瓶容积：580ml ⑨培养温度：20±1°C ⑩工作电源：交流电源 110--220V，50/60Hz ⑪额定功率：10W ⑫尺寸大小：272mm×185mm×75mm ⑬主机重量：2.4kg ⑭数据显示：显示器实时显示测试样品BOD值 ⑮打印方式：无线蓝牙打印 ⑯无线传输：无线蓝牙传输 ⑰配带 BOD试剂包/一套 （营养盐、缓冲液、菌种50次、标液） ⑱配置清单：BOD测试终端6个、BOD培养瓶6个、BOD托盘主机1个、药剂杯1个、塑料镊子1个、搅拌子6个、电源适配器1根、培养品架1个、精密PH试纸1本、说明书一份、保修卡一份、合格证一份 ⑲检测要求：单件检测，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具检定合格证书或符合性评定结果的校准证书 | 台 | 26500 | 1 | 全线
9 | 振动噪声测试分析软件 | 北京东方振动和噪声技术研究所、汉航（北京）、杭州爱测 | ①功能包含示波采样、高精度频率计、时频域分析、格式转换器、波形连接器、倍频程分析（CPB）、波形编辑滤波、波形微积分转换、波形公式运算、波形全景分析、AVD和虚拟通道采样、概率分析、自相关分析、互相关分析、XY图分析、互谱分析、传函分析（FRF）、三维谱阵分析、LFFT分析、幅域统计分析、时变参量分析 ②时域分析功能可进行时域指标统计，可统计最大最小值、均值、有效值、均方值、标准差、方差、偏度指标、峭度指标、偏态因数、峰态因数、波形因数、脉冲因数、裕度因数等指标，有海浪要素统计计算功能（提供软件截图） ③频谱分析可切换显示Peak值、RMS值、PSD值、root-PSD值（提供软件截图） ④频谱可加入VC曲线便于研判振动水准（提供软件截图） ⑤软件倍频程支持诺谟图显示（提供软件截图） ⑥数据可输出速度导纳差曲线（提供软件截图） ⑦示波时可实时显示虚拟通道，可对任意物理通道进行微积分显示（提供软件截图） ⑧软件分析频率精度:10^(-12)数量级，软件分析幅值精度:10^(-12)数量级，在适当测试条件下，测试系统频率精度最高可达:10^(-8)数量级，测试系统幅值精度可达:10^(-3)数量级。有国家级计量机构的权威专家出具测试报告。（提供有国家级计量机构的权威专家出具测试报告） ⑨数据格式支持txt、excel、matlab 、access、旋翼测量数据、UFF58/58b、DAS-100A数据（*.CSV）-Kyowa DES100A、WAV格式（提供软件截图） ⑩波形编辑处理和滤波，有趋势项消除和去除离群点的功能；有overall分析功能。（提供软件截图） ⑪扫频传递函数分析功能可得到跟踪 w 、w±r的传递函数曲线（提供软件截图） ⑫软件支持地面振动的最大Z振级、分频最大Z振级、累计百分振级分析的功能（提供软件截图） ⑬软件支持人体Z振权,人体X/Y振权，手传振动分析的功能（提供软件截图） ⑭支持声波形连续采集/声压和1/1,1/3,1/12倍频程/A,B,C,D,L计权/声级计/频响/环境噪声评价功能 | 套 | 56200 | 1 | 全线
10 | 振动噪声测试硬件设备 | 北京东方振动和噪声技术研究所、汉航（北京）、杭州爱测 | 一、数据采集仪（1台） ①设备总通道数目：8通道； ②A/D精度：≥24位，每通道独立； ③采样频率范围：≥250kHz，任意可调，可对8个模拟输入通道同时设置不同的采样频率，提供国家认可的合法检测（权威）机构出具的检测（测试）报告（证书）及软件使用功能界面截图； ④存储容量：≥8G，支持离线采集，提供软件使用截图； ⑤IEEE1588同步精度：≤100 ns； ⑥支持应变桥路远端补偿功能，提供软件功能截图； ⑦支持应变桥路分流校准功能，提供软件功能截图； ⑧支持 DC、AC、IEPE桥路输入方式切换1/4 桥、半桥、全桥可切换，支持桥路检测120/ 350Ω 程控； ⑨产品符合军用电子 测试设备通用规范（GJB3947A-2009）电磁辐射抗扰度等试验要求且有国家认可的合法检测机构出具的检测报告； ⑩产品符合GB/T2423.5-2019《环境试验第2部分：试验方法试验Ea和导则：冲击》试验方法抗1000g半正弦冲击且国家认可的合法检测机构出具的检测报告； ⑪需支持IEEE1588 同步、GPS/北斗同步、IEEE1588+GPS/北斗同步等同步方式，提供软件截图证明； ⑫内置电池：≥3.25Ah（35.1Wh）。 ⑬提供产品满足TB/T3058/(IEC61373)铁路应用机车车辆设备冲击和振动实验标准要求，且提供国家认可的合法检测机构出具的检测（测试）报告（证书） ⑭支持OLED状态显示功能和一键启停机功能。 ⑮提供产品满足GJB-150标准的抗震抗冲击性能要求，提供国家认可的合法检测机构出具的检测（测试）报告（证书）； ⑯通道动态范围：≥133dB，提供国家认可的合法检测（权威）机构出具的检测（测试）报告（证书）； 二、传感器（8个） ⑰加速度传感器：2个，灵敏度：500mV/g，量程10g，频带：0.5～1KHz（10%），重量90g，分辨率：0.1mg，，IEPE， 剪切型，横向比<5%；IEPE，M5安装螺纹,安装谐振频率：15kHz，外形尺寸约φ30*28mm，侧端L5出线；含20米导线和绝缘磁座 ⑱加速度传感器：2个，灵敏度：5mV/g,量程：1000g,频带：1～12KHz,重量10g,IEPE,M5安装螺纹,安装谐振频率：40kHz，分辨率5mg，外形尺寸约φ12*21mm，顶端L5出线方式；含20米导线和绝缘磁座 ⑲加速度传感器：2个，量程：0.12g；灵敏度：40000mV/g；频率范围：0.5-1000Hz，含20米导线 ⑳声压传感器：2个，10Hz～8kHz（±1dB）/6.3Hz～20kHz（±2dB）/含前置放大器动态范围17dBA～134dBA；/1/2英寸/极化电压0V/IEPE供电/BNC接头/符合IEC61672和GBT3785的一级精度/符合IEC1094-4标准，含20米导线和风球及三脚架 三、声压校准器（1个） ㉑1个，94dB/1000Hz ㉒检测要求：单件检测，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具检定合格证书或符合性评定结果的校准证书。 | 台 | 156700 | 1 | 全线